ES1010无线高低压电流变比测试仪

一、特性

ES1010无线高低压变比测试仪又叫高低压CT无线变比测试仪，由高压检测仪、低压电流钳、主机、高压绝缘杆、监控软件、通讯线等组成。仪表内部采用快速数字电路处理技术，可在现场不拆线、不断电的情况下，连接绝缘杆测量60kV以下高压电流互感器、变压器的初级、高压一次电流、低压二次电流、并可计算出变比值、相别、极性、及变比误差。

在不使用绝缘杆时，还可以当作高精度低压钳形电流表、漏电流表使用，它具有使用简单﹑携带方便的特点.其无线传送功能可以直线30米内接收被测数据，确保了常年无间断测试的高精度、高可靠性、高稳定性。主机采用大屏幕LCD显示，具有体积小，重量轻便于携带等特点，可保存数据500组。高压电流测量范围0.0mA～1200A,低压电流测量范围0.0mA～20A。

高压检测仪电流信号采用无线传输技术，连接绝缘杆，通过前推或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线，省时快捷.能广泛用于变电站﹑发电厂﹑工矿企业以及检测站﹑电工维修部门进行电流检测和野外电工作业等。绝缘杆具有轻便、防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘等特点。

二、技术参数

| 测试仪 | 高压检测仪 | 主机（电流钳） |
| --- | --- | --- |
| 量 程 | 0.0mA～1200A（50/60Hz自动） | 0.0mA～20A |
| 分辨率 | 0.1mA | 0.1mA |
| 钳口尺寸 | φ50mm | φ7.5mm |
| 测试精度 | ±2%±5dgt | ±0.5%±5dgt |
| 采样速率 | 2次/秒 |  |
| 功 能 | 高低压电流互感器一二次回路的电流、变比、极性、相别、在线测试；变压器两侧电流大小、变比在线测试；负荷电流测试 |  |
| 传输类型 | 无线传输,直线传输距离30m |  |
| 换 挡 | 全自动换挡 |  |
| 电 源 | DC6V 7号碱性电池（1.5V AAA×4） | DC7.5V 5号碱性电池（1.5V LR6×5） |
| 测试方式 | 钳形CT |  |
| 外形尺寸 | 宽厚高87*37*262mm | 主机：宽厚高100*35*204mm |
|  |  | 电流钳：宽厚高42*20*137mm |
| 显示模式 | LCD：128dots×64dots 蓝屏背光功能，适合昏暗场所 |  |
| LCD 尺寸 | 62mm×44mm |  |
| 变比 | 3种变比显示:(一二次回路实测电流变比；以二次回路5A的折算变比；以变压器10kV/380V的10kV-YY的折算变比)，变比最大1：1千万 |  |
| 线路电压 | 60kV以下具有绝缘外皮的线路测试或35kV以下裸导线电流测试(必须带绝缘杆操作) |  |
| 引线长度 | 电流钳引线2米 |  |
| 质 量 | 仪表总质量：3.1Kg（含绝缘杆和仪表包） |  |
|  | 高压检测仪：370g（含电池） |  |
|  | 主机：409g（含电池） |  |
|  | 电流钳：180g |  |
| 数据接口 | USB传输 |  |
| 溢出显示 | 超量程溢出功能：“OL A”符号显示 |  |
| 数据存储 | 500组,按HOLD键保持数据，MR符号显示，再按HOLD键取消保持 |  |
| 数据查阅 | 长按HOLD键可以进入数据查阅模式 |  |
| 数据存满 | 数据存满功能：“FULL”符号显示 |  |
| 无信号指示 | 当主机没有收到发射信号时提示“NO SIGNAL -----” |  |
| 自动关机 | 仪表无操作约15分钟后关机 |  |
| 电池电压 | 当电池电压降到5.2V时，低电指示灯亮,提醒更换电池 | 当电池电压降到5.2V时，电池电压低符号显示，提醒更换电池 |
| 绝缘杆 | 五节绝缘杆（共5米） |  |
| 绝缘强度 | AC 60kV/rms |  |
| 线路测试 | 线路电压60kV以下有绝缘外皮导线测试，35kV以下裸导线测试（带绝缘杆操作） |  |
| 工作温度 | -10℃～40℃ |  |
| 存放温度 | -10℃～60℃ |  |
| 相对湿度 | 0℃～31℃≦75%，31℃～40℃≦50% |  |
| 适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC标准) |  |

三、装箱单

| 高压检测仪 | 1台 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 电流钳 | 1台 |
| 绝缘杆 | 1套（共5米） |
| 仪表包 | 1个 |
| 电池 | 高压检测仪：7号1.5V碱性干电池4节 低压主机：5号1.5V碱性干电池5节 |
| 数据线 | 1条 |
| 说明书、保用证 | 1套 |

广州征能电子科技有限公司

地址：广州市白云区太和镇大来南路81号2楼

电话：020-37319325，020-36544171，020-36544172

传真：020-37319075

邮编：510540

公司网站：www.znele.com