ES3050数字式等电位测试仪

一、特性

ES3050数字式等电位测试仪又名微欧计、欧姆计、直流接地电阻测试仪，采用最微处理机技术，四线法测试，安全精密可靠。是检测设备外壳、避雷带、地梁、构造、机柜、钢筋、水管、窗户、护栏、散热器、流水线等对象的金属构件之间等电位联结质量的专用仪表，也可以测量各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻，变压器直流电阻，还可以测量开关、插座触点的接触电阻、线圈、金属导线、焊接点等低值电阻。广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。还具备测量直流电压和交流电压功能。

ES3050数字式等电位测试仪由主机、监控软件、测试线、通讯线等组成。主机大屏LCD显示，一目了然。能存储500组数据，电阻测量范围：0.0001Ω～30KΩ，直流电压范围：0.0～1000V，交流电压范围：0.0～750V。监控软件具有在线实时监控与历史查询功能，动态显示，具有报警值设定及报警指示功能，具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。

二、量程及技术规格

| 功 能 | 金属构件之间等电位联结电阻测试，低值电阻测试，地网地极间连接导体的电阻测试，接触电阻测试等 |
| --- | --- |
| 直流电阻量程 | 0.0001Ω～30.00KΩ 精度±1%rdg±5dgt |
| 电阻分辨率 | 0.0001Ω |
| 检测方法 | 四线法测试 |
| 测试电流 | ≥1A |
| 开路电压 | ≤7V |
| 功 率 | 测量功率≤15W |
| 直流电压量程 | 0.0V～1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt |
| 直流电压分辨率 | 0.1V |
| 交流电压量程 | 0.0V～750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
| 交流电压分辨率 | 0.1V |
| 电 源 | DC 6V 4.5Ah大容量电池 连续待机100小时以上 |
| 背 光 | 可控灰白屏背光，适合昏暗场所使用 |
| 显示模式 | 4位超大LCD显示，灰白屏背光 |
| 测量指示 | 测量中LED闪烁指示，LCD倒计数显示 |
| LCD尺寸 | 108mm×65mm |
| 仪表尺寸 | 长宽高：277.2mm×227.5mm×153mm |
| 测试线长 | 红色5m，黑色5m各2条 |
| 测量时间 | 电阻测试：约3秒/次；电压测试：约2次/秒 |
| USB接口 | 具有USB接口，软件监控，存储数据可以上传电脑，保存打印 |
| 通 讯 线 | USB通讯线1条 |
| 数据存储 | 500组，“MEM”存储指示，显示“FULL”符号表示存储已满 |
| 数据查阅 | 数据查阅功能：“MR”符号显示 |
| 溢出显示 | 超量程溢出功能：“OL”符号显示 |
| 报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
| 电池电压 | 电池电量实时显示，电池电压低时提醒及时充电 |
| 自动关机 | 仪表无操作约15分钟后关机 |
| 功 耗 | 待机: 30mA Max(背光关闭) |
|  | 开机开背光: 43mA Max |
|  | 测量：2A Max(背光关闭) |
| 质 量 | 仪表： 2397g(含电池) |
|  | 测试线：850g(含简易测试线) |
|  | 仪表箱：1200g |
| 工作温湿度 | -10℃～40℃；80%rh以下 |
| 存放温湿度 | -20℃～60℃；70%rh以下 |
| 过载保护 | C1-C2 P1-P2各端口间AC 280V/3秒 |
| 绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
| 电磁特性 | IEC61010-4-3，无线频率电磁场≤1V/m |
| 适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 |

三、装箱单

| 仪表 | 1台 |
| --- | --- |
| 仪表箱 | 1个 |
| 监控软件光盘 | 1份 |
| USB通讯线 | 1条 |
| 测试线 | 4条（红色5m，黑色5m各2条） |
| 充电器 | 1 个 |
| 说明书、保用证 | 1套 |

广州征能电子科技有限公司

地址：广州市白云区太和镇大来南路81号2楼

电话：020-37319325，020-36544171，020-36544172

传真：020-37319075

邮编：510540

公司网站：www.znele.com